УДК 677.017.56: 53.087
O. C. ЗАСОРНОВ, I. О. ЗАСОРНОВА
Хмельницький національний університет
РОЗРОБКА ПРИЛАДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАПІЛЯРНОСТІ ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ
Сучасна технологічна та екологічна експертиза виробів легкої і текстильної промисловості неможлива без оцінки гігієнічних властивостей матеріалів одягу. Особливо, якщо одяг оздоблено вишивкою. Оскільки такий одяг не може підлягати частому пранню [1].

Визначення капілярності згідно існуючої методики ДСТУ ГОСТ 3816 передбачає проведення досліджень лише на відбілених тканинах і по відношенню тільки до підфарбованої еозином води [2]. При цьому, процес капілярного підняття рідини контролюється візуально, тобто дослідження суб'єктивні (оскільки їх точність залежить від експериментатора та його професійних навичок) [3,4]. Проте методика, що рекомендована ДСТУ, дає змогу автоматизувати процес вивчення капілярності (оскільки згідно ДСТУ ГОСТ 3816 головною вимогою є точність вимірювання висоти підйому рідини, яка залежить від часу). 

В Хмельницькому національному університеті вже декілька років поспіль розробляються прилади для визначення капілярних властивостей матеріалів [5,6]
. Останнім розроблено прилад оцінки капілярних властивостей матеріалів (ПОКВМ), який дозволяє визначати капілярні властивості волокнистих матеріалів різних за своїм сировинним вмістом, структурою, видом переплетення, забарвленням і видом апретування. 
Він може бути використаний в лабораторіях та організаціях, які займаються вивченням властивостей матеріалів для виготовлення одягу.

Прилад ПОКВМ вмішує: 1-ЕОМ (із спеціальним програмним забезпеченням), 2-світлонепроникний корпус, 3- зажим-фіксатор, 4- проба текстильного матеріалу, 5- лінійка із світлодіодами, 6- ємність з рідиною, 7- WEB камера (рис. 1).

[image: image1.png]U
7
7
U
7
7
7
7
U
U
U
Y
U
7
U
7
Y
U
7
7
U
7
7
7
7
7

Crzrrrrrzrrrrrrrrr iy




Рис. 1. Принципова схема приладу ПОКВМ

Використання ЕОМ з WEB камерою разом з спеціальним програмним забезпеченням дозволило здійснювати обробку отриманих даних з швидкістю і точністю, яка обмежена технічними характеристиками WEB камери і може бути підвищена її заміною. Така заміна не впливає на спеціальне програмне забезпечення обробки даних, яке дозволяє відобразити динаміку процесу протікання капілярного підняття рідини. 
Прилад для визначення капілярності волокнистих матеріалів працює таким чином: пробу текстильного матеріалу 4 розміром 200×50 мм вертикально закріплюють зажимом-фіксатором 3 у світлонепроникному корпусі 2 таким чином, щоб вона перекрила направлене випромінювання від нерухомої лінійки із світлодіодами 5. Нижній кінець проби волокнистого матеріалу 4 опускають у ємність з рідиною 6. WEB камера 7 із завданою частотою фіксує зображення підняття рівня рідини. ЕОМ 1 за допомогою спеціального програмного забезпечення записує зображення із WEB камери 7 обробляє його, реєструє результати і будує графік з відображенням динаміки процесу протікання капілярного підняття рідини.

Перевагою приладу є те, що він має світлонепроникний корпус і нерухому лінійку із світлодіодами, які розташовані на однаковій відстані один від одного, не містить механізмів, що рухаються та дозволяє досліджувати, незалежно від освітлення оточуючого середовища, капілярність волокнистих матеріалів, які є різними за своїм хімічним волокнистим складом, будовою переплетення, забарвленням і видом апретування, із точністю, яка обмежена лише технічними характеристиками WEB камери, із можливістю залучення для досліджень різноманітних рідин органічного і неорганічного походження.

У приладі пробу вертикально розташовують таким чином, щоб об’єкт досліджень перекрив направлене випромінювання світлодіодів. Заміною лінійки із світлодіодами можна змінювати характеристики світла, що проникають крізь матеріали, які підлягають дослідженню. 

Література

1. Засорнова І.О. Розробка процесу оздоблення вишивкою жіночих костюмів з урахуванням українських народних традицій: дис. ... канд. техн. наук: 05.18.19 /  Засорнова Ірина Олександрівна. - Хм., 2012. – 205 с.

2. Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств: ДСТУ ГОСТ 3816:2009 (ИСО 811-81). [Чинний від 01.12.2009]. - К.: Держстандарт України, 2009. - 14 с. (Державний стандарт України).

3. Браславский В.А. Капиллярные процессы в текстильных материалах / В.А. Браславский. - М.: Легпромбытиздат, 1987.- 112 с.

4. Засорнов О.С. Розробка методу і оцінка теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу: дис. канд. техн. наук: 05.02.01 / Засорнов Олександр Сергійович. - К., 2004. – 262 с. 

5. Пат. 59809 А України, G 01N 33/36. Прилад для визначення капілярності волокнистих матеріалів / Привала В.О., Мичко А.А., Сарана О.М., Засорнов О.С., Злотніков В.О.; заявник і патентовласник Хмельницький національний ун-тет. – №20021210340; заявл. 20.12.2002; опубл. 10.09.2003; бюл. №9.

6. Пат. 67011 А України, G 01N 33/36. Спосіб визначення капілярності волокнистих матеріалів / Привала В.О., Мичко А.А., Сарана О.М., Засорнов О.С.,  Злотніков В.О.; заявник і патентовласник Хмельницький національний ун-тет. –№20031043791; заявл. 24.04.2003; опубл. 15.06.2004; бюл. №6.
