Розробка методу і приладу для оцінки горючості текстильних матеріалів 

Кандидат технічних наук, доцент Засорнов Олександр Сергійович

Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна
Відомо ряд способів, які призначені для оцінки горючості текстильних матеріалів при дії відкритого полум’я [1-5]. Сутність зазначених способів полягає в тім, що на проби матеріалів, які закріплені в певному положенні (вертикально, горизонтально або під кутом) діють відкритим полум’ям газового або спиртового пальника. Для підвищення достовірності і повторюваності результатів випробувань, розміри та параметри полум’я пальника регулюють для надання йому певних характеристик (відповідних вимогам кожного способу): температури, висоти, тривалості дії на пробу.

Для оцінки горючості матеріалів (ОГМ) використовують, в першу чергу, такі характеристики: швидкість розповсюдження полум’я, час остаточного горіння, час остаточного тління.

Основними відмінами, за якими розрізняють зазначені способи дослідження горючості матеріалів, є параметри випробувань, а також спосіб реєстрації переміщення полум’я по пробі. Більшість способів передбачає візуальне спостереження за переміщенням фронту полум’я. Реєстрацію положення його фронту, у визначений проміжок часу, як правило, здійснює оператор за допомогою механічних або електричних вимірювачів часу. В зв’язку із цим, результати випробувань в значній мірі залежать від кваліфікації оператора, його навичок та уваги, що вносить суб’єктивну помилку при проведенні дослідження. 

Найбільш близьким за технічною сутністю є спосіб, описаний в міжнародному стандарті [5]. В способі, що регламентований стандартом, зроблена спроба зменшити вплив оператора на результати випробувань. Згідно цього документу, для контролю за переміщенням фронту полум’я, необхідно використовувати бавовняні маркувальні нитки, які розташовують перпендикулярно щодо проби матеріалу, на певній відстані від газового пальника, початку проби та одну від одної. Маркувальні нитки знаходяться в натягнутому (напруженому) стані і зв’язані з вимірювачами часу (таймерами). При дії тепла відбувається руйнування певної маркувальної нитки і таймер фіксує час, за який відбулось це руйнування. При цьому вважають, що момент руйнування бавовняних маркувальних ниток є моментом досягнення краєм полум’я даної ділянки проби.

Вочевидь проста методична помилка – час руйнування бавовняної нитки під дією полум’я (або тепла), та час досягнення краю полум’я ділянки проби по місцю знаходження нитки мають різну фізичну сутність, характеризують різні процеси, а відповідно і значення часу.

Перша характеристика показує час досягнення певної температури в місці розташування нитки. Ця температура відповідає температурі руйнування матеріалів з бавовняних волокон і складає приблизно 180оС. Внаслідок чого руйнування маркувальної нитки може відбуватись не при досягненні фронтом полум’я бавовняної нитки, а від теплового впливу (конвекція, теплове випромінювання). Тому, ця характеристика не є об’єктивною щодо використання її для визначення швидкості горіння матеріалів. Окрім цього, теплофізичні властивості волокноутворюючого полімеру, з якого створено текстильний (або інший) матеріал, що досліджують, можуть не співпадати з теплофізичними властивостями бавовняної нитки (це буває найчастіше), а відтак отримані результати дослідження не є коректними ще і з цієї причини. 

Друга характеристика показує час досягнення краєм полум’я того самого місця проби, де в першому випадку мала б бути розташована маркувальна нитка, (при цьому температура на зазначеній ділянці значно перевищує температуру руйнування бавовняної нитки), відповідно, величина цього показника буде іншою. Саме показник цієї другої характеристики дозволяє визначати швидкість розповсюдження полум’я.

Отже недоліком способу, описаному в міжнародному стандарті [5], є отримання недостовірної інформації щодо горючості матеріалів за рахунок контролю часу досягнення температури руйнування бавовняних ниток, які розташовані на певних ділянках проби матеріалу, а не часу досягнення фронтом полум’я визначених ділянок проби.

Сутність запропонованого способу полягає в тому, що пробу матеріалу закріплюють в утримувачі, встановленому у фіксованому положенні по відношенню до полум’я пальника (вертикально або під кутом)[6]. Встановлюють пальник з полум’ям яке має певні параметри у задане місце і положення. В момент встановлення пальника відбувається вмикання вимірювачів часу. Відкрите полум’я пальника діє на нижній край проби на протязі визначеного періоду, підпалюючи її. Контроль і визначення моментів проходження фронтом полум’я певної відстані на пробі здійснюють з допомогою фотоелектричних елементів, розташованих на суворо фіксованих відстанях від початку проби (нижнього краю), по її довжині та один від одного. При досягненні фронтом полум’я певної ділянки проби, яка розташована напроти робочого вікна певного фотоелектричного елементу, останній створює електричний сигнал. Кожний фотоелектричний елемент зв’язаний з відповідним вимірювачем часу, який в момент отримання сигналу від фотоелектричного елементу автоматично фіксує час проходження фронтом полум’я певної відстані. Вона дорівнює відстані від початку проби до певного фотоелектричного елементу. Розрахунок швидкості розповсюдження полум’я на певній ділянці проби здійснюють за відомою формулою:


[image: image1.emf],










(1)

де: S – відстань від початку проби до певного фотоелектричного елементу, мм;
Т – час, за який фронт полум’я проходить відстань від початку проби до певного фотоелектричного елементу, с.

На рис. 1. схематично представлений перелік технічних засобів для реалізації запропонованого способу. Схема вміщує пробу матеріалу – 1, пальник – 2, фотоелектричні елементи – 3, вимірювачі часу – 4.

[image: image6.wmf]Методика здійснення запропонованого способу оцінки горючості матеріалів при дії відкритого полум’я полягає в наступному:

Пробу 1 матеріалу закріплюють в утримувачі проби. Запалюють пальник 2 і прогрівають його на протязі 2 хвилин. Регулюють і встановлюють певну висоту полум’я, при вертикальному розташуванні пальника 2. Висоту полум’я встановлюють в залежності від умов випробування, але такою, щоб при розташуванні пальника 2 в робочому положенні, верхня границя його полум’я знаходилась нижче ділянки проби 1, з якої знімає інформацію, про наявність або відсутність полум’я в даній зоні, перший (нижній) фотоелектричний елемент (ФЕЕ1). Розташовують пальник 2 нижче нижнього зрізу проби 1 (таким чином, щоб він знаходився на одній вісі з центральною лінією, яка проходить вздовж проби 1), при цьому одночасно вмикаються вимірювачі часу 4. Діють полум’ям пальника 2 на протязі певного часу (в залежності від виду матеріалу та умов його експлуатації). В результаті дії полум’я пальника 2 відбувається загорання проби. Через деякий час, в зону знімання інформації першим фотоелектричним елементом (ФЕЕ1) попадає полум’я горіння проби. Фотоелектричний елемент (ФЕЕ1) вимикає перший вимірювач часу, який показує час проходженням фронтом полум’я відстані між нижнім краєм проби 1 та фотоелектричним елементом (ФЕЕ1). Після проходження фронтом полум’я відстані від нижнього краю проби 1 до другого фотоелектричного елементу (ФЕЕ2), останній вимикає другий вимірювач часу, який показує час проходження фронтом полум’я відстані від початку проби 1 до другого фотоелектричного елементу (ФЕЕ2). Надалі процес вимірювання часу проходження фронтом полум’я відстані від початку проби 1 до наступних фотоелектричних елементів 4 повторюється. За отриманими результатами (показниками вимірювачів часу) розраховують швидкість розповсюдження полум’я на певній ділянці проби (за наведеною вище формулою). Метод визначення і оцінки теплостійкості матеріалів регламентований Європейським стандартом EN 469 [7]. Розроблений прилад ОГМ-Н1 є складним електронно-механічним пристроєм, який умовно поділений на два блоки, зв’язаних один з одним: тепловий блок 1 і блок управління 2 (рис.2)[8].

[image: image7.jpg]=

BUMIPIOBAY
UACY 210

BUMIPIOBAY
uACY 29
BUMIPIOBAY
uACY 28
BUMIPIOBAY
uacy

BUMIPIOBAY
UACY 26
a0
YIPABIIHHSA

R

X

R

=

R

o0

XX

XX

XXXXXX
p [ [ [ [ 11

X

R

XX

X

X

ol

X

R

X

BY301
IANATIOBAHHA

1 13

R

>




Тепловий блок 1 складається з утримувача 1.1 проби 1.2, газового пальника 1.3 зв’язаного з балоном 1.4. Балон 1.4 відкривають і газовий пальник 1.3 запалюють за допомогою вузла автоматичного запалювання 1.5, яким в свою чергу управляють за допомогою блоку управління 2.

Блок управління 2 вміщує фотоелектричні елементи 2.1 – 2.5, які розташовані в лінійці (на схемі не показана), що закріплена на утримувачі 1.1 на певній відстані від поздовжньої вісі проби 1.2 та від нижнього краю проби 1.2. Кожний фотоелектричний елемент 2.1 – 2.5 з’єднаний з відповідним вимірювачем часу 2.6 – 2 .10. 

Блок управління 2 має панель управління 2.11 за допомогою якої здійснюють вибір режимів роботи та управління приладом.

Задня панель блоку управління призначена для підключення приладу до електричної мережі та з’єднання блоку управління 2 з тепловим блоком 1.

На задній панелі розміщені: роз'їм “220В” для підключення приладу до електричної мережі; два запобіжника (струм розриву мережі - 0,5 А); роз'їм “П” для підключення кабелю, який з’єднує блок управління з електромагнітним клапаном, вузлом автоматичного запалювання 1.5 і кінцевими вимикачами; роз'їм “Д” для підключення кабелю, який з’єднує блок управління з фотоелектричними елементи.

	[image: image2.png]® o .&/E OrM-Hi °
e e ==t

soycomeas | O
onmman €5 e e
o Busip "0" crapricron

Fopmin 20v BwSip "0" crapricron





	[image: image3.png]




	Рис.3. Зовнішній вид передньої панелі блоку управління приладу ОГМ-Н1
	Рис.4. Зовнішній вид задньої панелі блоку управління ОГМ-Н1.


Робота на приладі полягає в наступному. Включають прилад в мережу 220 В змінного току і натискають кнопку 1 на панелі управління. Має загорітись індикація наявності живлення, що розташований поряд кнопки 1.

Малою рукояткою реле часу прогрівання 2 вибирають кратність шкали рівною 1, а великою рукояткою встановлюють період часу (2 хвилини), необхідний для прогрівання пальника.

Натискають кнопку “Пуск”. При цьому сигнал від блоку управління відкриває електромагнітний клапан газового балону 1.4 (газ поступає до газового пальника 1.3) і одночасно поступає на вузол запалювання 1.5 теплового блоку 1. Вузол запалювання 1.5 підпалює газ, який виходить з пальника 1.3. 

Після закінчення прогрівання пальника 1.3 (на протязі 2 хвилин), про що повідомляє звуковий сигнал реле часу прогрівання 2, за допомогою рукоятки регулювання кількості подачі газу, регулюють довжину язика полум’я газового пальника 1.3. Газовий пальник 1.3 при цьому має знаходитись у вертикальному положенні. Довжина полум’я від стабілізатора полум’я пальника 1.3 до кінцівки конусу жовтої частини полум’я має становити (40±2) мм.

Повертаючи гвинти регулювання положення газового пальника 1.3 відносно вертикальної і горизонтальної осей розташовують пальник 1.3 у заданому положенні, яке залежить від виду випробування (випробування при крайовому запалюванні, або випробування при поверхневому запалюванні):

- при крайовому запалюванні проби пальник по відношенню до утримувача проби розміщують згідно рисунку 5;

[image: image4.jpg]20

I /_HR
YTpumyBay
o ! s

‘ L
| Wnunekn i

NanbHUK
2 NanbHUK

30°





Рис.5. Схема розташування пальника при крайовому запалюванні проби.

- при поверхневому запалюванні пальник встановлюють згідно рисунку 6;

[image: image5.jpg]NanbHUK |

Mpo6a

= ::

(=]
N

L
LWinunbku

17





Рис.6. Схема розташування пальника при поверхневому запалюванні проби.

Закріплюють пробу 1.2 на шпильках утримувача проби 1.1 таким чином, щоб шпильки проходили крізь відмічені, за допомогою шаблона, місця проби і щоб остання була розміщена на відстані 20 мм від рамки утримувача 1.1. 

Обирають автоматичний режим роботи приладу, для чого переводять тумблер 4 в положення “Авт.”, а тумблер “Момент відліку” в верхнє положення.

Для забезпечення роботи приладу встановлюють “чутливість” приладу. Для цього кожну ручку “Чутливість” на панелі управління повертають в напрямку руху часової стрілки до моменту запалювання відповідного індикатора. Після запалювання індикатора, ручку повертають в зворотному напрямку до моменту його згасання. (При низькій освітленості індикатори можуть не запалюватись. В цьому випадку відповідні ручки “Чутливість” встановлюють в положення максимального посилення. 

За допомогою реле часу 3 встановлюють час горіння пальника (дії полум’я на пробу) 5 секунд. 

Встановлюють показники на табло вимірювачів часу на нульові відмітки. Для цього натискають кнопку “Корег.“ і утримують її в такому положенні 3-5 секунд. Якщо не всі вимірювачі часу прийняли нульові значення, за допомогою штифта “Х”, натискають кнопки “0” під відповідними вимірювачами часу.

Переміщають утримувач 1.1 з пробою 1.2 в робоче положення. 

Робочим положенням утримувача проби 1.1 вважають таке, при якому 20 мм полум’я з пальника 1.3 досягає нижнього краю проби 1.2. Робоче положення встановлюють шляхом переміщення каретки, на якій закріплений утримувач 1.1 в напрямку газового пальника 1.3, до упору пускового стержня в нерухому платформу і натискання ним мікровимикача, що закріплений на платформі, на якій розміщений газовий пальник 1.3.

При переміщені утримувача 1.1 з пробою 1.2 в робоче положення спрацьовує реле “Горіння”, яке вмикає вимірювачі часу 2.6-2.10 і починає відлік часу дії полум’я на пробу. 

Після 5 секунд дії полум’я пальника на пробу, реле “Горіння” вимикає електромагнітний клапан і припиняє горіння газу.

При досягненні фронтом полум’я, яке розповсюджується по пробі, першого фотоелектричного елементу 2.1, останній вимикає перший вимірювач часу 2.6. Якщо фронт полум’я досягає інших фотоелектричних елементів 2.2-2.5, вони припиняють відлік часу відповідних вимірювачів 2.7-2.10. 

Виводять каретку з утримувачем 1.1 проби з робочої зони. Записують результати вимірювань часу у журнал обліку результатів експериментів. Очищають каретку з утримувачем 1.1 від залишків і продуктів горіння. 

Аналогічно проводять випробування інших проб матеріалу.

У випадку, коли не відбувається запалювання проби після дії полум’я на пробу на протязі 5 секунд, встановлюють за допомогою реле 3 час горіння пальника 15 секунд і повторюють випробування і обробку даних. У разі випробування матеріалів, таких, що припиняють горіння полум’ям поступово чи одразу після припинення дії пальника на пробу на протязі 15 секунд (обмежено горючих, або негорючих) використовують ручний режим роботи приладу. 
При роботі в ручному режимі, виконують підготовчі дії потім переключають тумблер вибору режиму роботи в положення “Ручний”, а тумблер “Момент відліку” в нижнє положення (фотоелектричні елементи 2.2-2.5 при такому режимі роботи не працюють).

Встановлюють максимальну “чутливість” фотоелектричних елементів.

За допомогою реле часу 3 встановлюють час горіння пальника 15 секунд. 

Встановлюють показники на табло вимірювачів часу на нульові відмітки.

Переміщають утримувач 1.1 з пробою 1.2 в робоче положення. 

Після 15 секунд дії полум’я пальника на пробу, реле “Горіння” вимикає електромагнітний клапан і припиняє горіння газу. В момент припинення подачі газу (припинення горіння пальника) вмикається перший вимірювач часу. Надалі за процесом горіння спостерігає оператор. В момент припинення самостійного горіння проби натискають кнопку “Горіння”. При цьому 1 вимірювач часу зафіксує час залишкового горіння проби. Одночасно другий вимірювач часу почне відлік часу тління проби. В момент припинення тління проби натискають кнопку “Тління”. 2 вимірювач часу зафіксує час тління проби.

Розроблений прилад ОГМ-Н1 дозволяє отримувати результати дослідження без суб’єктивної участі оператора в автоматичному і ручному режимах. Саме тому, запропонований метод дозволяє отримати достовірні дані (щодо горючості матеріалів при дії відкритого полум’я, з використанням об’єктивного критерію - швидкості розповсюдження полум’я).

Література:
1. ГОСТ 15898-79 ССБТ. Ткани льняные полульняные Методы определения огнеупорных свойств. -М.: Изд-во стандартов. 1984 -10 ст.

2. Современное состояние и развитие в области испытания горючести текстильных материалов и текстильных изделии в ЧССР Пер с чешек. //Teхtil V33 -1978.- № 6.-р. 222-228

3. Монахов В Т. Методы исследования пожарной опасности веществ. - М.: Химия. 1972 -414с

4. НПБ 157-99 Нормы пожарной безопасность. Боевая одежда пожарного. Методы испытаний.  М.:- ГУГПС и ВНИИПО МВД России 2000-29с 

5. ИСО 8941-84 Материалы текстильные. Ткани. Поведение при возгорании. Изменение свойств распространения пламени на вертикально расположенных образцах. М.: Изд-во стандартов, 1987.-11 ст.
6. Пат. 56625А Україна, МПК G 01N33/36 Спосіб оцінки горючості матеріалів./Б.В. Болібрух, О.С. Засорнов, О.А. Гаврилко, О.М. Сарана, В.В. Ковалишин, А.А. Мичко, В.О. Злотніков.
7. EN 469 (1994) Protective clothing for firefighters [European Standard]. Brussells: Comité Européen de Normalisation.
8. Пат. 66999А Україна, МПК G 01N3/18 Прилад для оцінки горючості матеріалів./О.С. Засорнов, В.В. Ковалишин, Б.В. Болібрух, О.М. Сарана, А.А. Мичко.

Разработка метода и прибора для оценки горючести текстильных материалов
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы разработки метода и прибора для оценки горючести текстильных материалов. Описан порядок работы с разработанным прибором. Для оценки горючести материалов используют: скорость распространения пламени, время окончательного горения, окончательном тления.
Ключевые слова: оценка, прибор, метод, горючесть, текстильные материалы
Development of a method and device for rating the flammability of textiles
Summary
This article discusses the development of the method and device for rating the flammability of textiles. I discribed how to work with the elaborate device. To rate the flammability of materials are often used: the speed of flame spread, time of the final combustion, the final decay.
Keywords: evaluation instrument, the method for rating the flammability textile materials
Відомості про автора: Засорнов Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів, Хмельницький національний університет.
Контактні данні: Засорнов Олександр Сергійович, тел. +38(098) 799-60-79, аzasornov@mail.ru.
� EMBED Ðèñóíîê Microsoft Word� ���


Рис 1. Схема реалізації способу оцінки горючості матеріалів.





�


Рис. 2. Структурна схема приладу ОГМ-Н1








_2147483647.unknown

_2147483646.doc
[image: image1.png]Buiprosatt
wracy n















[image: image2.png]Buiprosatt
wracy n





_1071659449.psd




